물 품 규 격 서

관세분류번호 H.S. NO.	정부물품분류 번호 GPCN NO.	품목 번호 ITEM NO.	품 명 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 Q'ty
9015.80.4000	6680-010	1.	수조 실험실용 하상 바닥 측정 장치	Set	1

A.  일반 사양 :

1) 수조내의 지형학적인 바탕 변화나 퇴적과 침식의 변환 과정에 따른 거리와 간격을

얻을 수 있을 것.

2) 측정 목표물은 물이 충만된 저수조 또는 조파 실험 장치내의 바닥 및 바닥에 퇴적

또는 침식된 물체일 것.

3) 수중에서 가동하여 높은 정밀도와 해상력을 제공할 수 있는 다양한 관측 능력을

가지고 있는 센서 일 것.

4) 수조, 실험실용 저수로 또는 수리 실험실용 탱크에서 정밀 에코사운드 음파를 발신 관측

할 수 있을 것.

B. 장비 구성 내역 :

1) 수조 실험실용 초소형 초음파형 음향식 센서	1

2) 10m 신호 연결선과 양끝단 방수형 코넥터 부착형	1

3) 기기 통제용 장치 ( 제어용 키와 관측 신호 표시용	1

LCD panels )와 전원 공급 장치( 220 VAC 60 Hz 1 phase ) 및

아날로그 신호용 BNC 출력단 포함

4) 초소형 초음파 신호 변환 장치	1

- Channel for Analogue / Digital converting:

input BNC 0 - 10 Volt ; output 100-wire socket

5) PCMCIA-card :	1

Analogue / Digital transformer for use in User's Labtop

- 100-wire connection cable

- UltraLab Software

6) 초음파 신호 변환 장치에서 사용자 PC 까지 연결 신호선	1

( 양끝단 코넥터 포함 )

7) 동작 교범 ( 제작사 검교정 증명서 포함 )	1

C. 상세 규격서 :

1) 기능 :

(1)	출력 신호 전압 0에서 10 Voltage는 수심 0에서 10 meter 깊이에 상응하는 신호 전달 체계일 것.

( 예: 5.32 Volts는 5.32m 일 것. )

(2)	수중 센서에서 바닥 목표물까지 관측된 거리 간격은 4단위 숫자로 직접 표시될 수 있을 것.

(3) 아날로그 전압 값은 장비 전면부에 있는 BNC 출력단을 통하여 외부 송출될 수 있을 것.	(4)	다양하게 조정 가능한 관측 목표들로 인하여, 목표물에 대한 최적의 관측 환경이 조정될 수 있을 것.

(5)	본 장비는 사용자가 제공하는 X-Y Table과 같은 장치와 연동하여 사용될 수 있을 것.

2) 기기 통제용 장치 :

(1)	수조 실험실용 장치는 제어용 키와 4단위 숫자로 된 LDC 표시 장치로 구성됨.

(2) 측정 비율 : 최대 10 Hz

(3) 관측 항목 설정

- 동작 키를 사용하여 표시 장치에 숫자로 표기

- Code-secured access

(4) 측정 범위 : 수동식으로 조정 가능하고 최대 가동 시간 32 ms(inside water: 23m )

(5) 기술적 해상력 : Up to 1mm ; 4 digit ( 1mm to 9.999m measuring range )

(6) 정확도 : 통상적 가동 조건에서 1 % 정확도 또는 최대 +/- 1 mm

(7) 관측 비율 : 최대 10 Hz

(8) 출력단 신호 : BNC socket : 0 - 10 V analogue with zoom-function

(9) 공급 전원 : 230V AC 60 Hz 1 phase

(10) 크기 :	330 / 115 / 260 mm ( L x H x D )

3) 수정 센서 :

(1) 방수 수밀도 :	모든 수중 코넥터와 10m 신호 연결선은 IP68 급의 방수 수밀도를 유지할 것.

(2) 센서 크기   :	직경 3 cm x 길이 5 cm

(3) 센서 무게   :	50 grams 이하

(4) 나사산 크기 :	M30 x 1.5

(5) 센서 주파수:	1 MHz

(6) 센서 해상력:	측정 범위의 1 %, 최대 1 mm

(7) 정확도     :	상시 정상 가동 조건에서 관측 값의 1 % 이내.

(8) 출력 신호   :	0 - 10V analog with zoom-function, BNC-Socket

4) 관측 항목 변수 :

(1) 관측 항목 설정 :  암 구호 지정 방식에 의한 3개의 동작 키를 사용하는 디지털 표시 방식.

(2) 주요 관측 항목

- 시간 이득

- 송수신 신호 증폭

- 측정 범위 등.

5) 센서 가동 조건 : -20°C to +70°C

D. 부속 장치 :3-D처리그래픽 소프트웨어

E. 비고 :

1) 납기 :  계약일자로부터 60일 이내.

2) 품질 보증 기간 :  기기 인도일자로부터 1년 이내.

3) 기기 기본 동작 훈련 제공.