학습과제 6(11월10일)

다음 주어진 과제를 충분히 읽고 습득하시기 바랍니다.

학습과제 마지막 부분의 과제물을 풀이하여 담당교수 E-mail로 전송합니다.

과제물 전송에 의하여 출석인정하며, 과제물 풀이 결과를 채점하여 직무수행능력평가2(기말시험)에 반영합니다.

학습과제물 전송 E-mail: kng8686@hanmail.net

학습과제 수행 중 궁금한 사항은 E-mail, 전화 010*5374*6197로 문의바랍니다.

학습2	오실로스코프 사용하기

학습목표	1. 오실로스코프 초기화 설정법을 알아본다.

OSC의 초기화 설정법을 알아본다. 다음은 HC-6510 아날로그 오실로스코프 모델의 초기화 설정법을 설명한 것이다.

① Power Switch : 전원 스위치가 OFF된 상태에서 다음을 조작한다.

② AC-GND-DC : GND(CH1, CH2)를 선택한다.

③ VAR(VOLT/DIVISION) : (주의) 시계 방향(화살표 방향)으로 끝까지 돌려서 고정시켜 사용한다.

④ [eqn: udarrow]POSITION : 중앙([eqn: TIMES]5MAG OFF), CH2에서는 INVERT OFF 시킨다.

⑤ MODE : (CH1, ADD, CH2)의 CH1을 누른다.

⑥ TRIG. MODE : AUTO로, TRIG. SOURCE : INT로, TRIG. LEVEL : 중앙에 위치시킨다.

⑦ [eqn: <->]POSITION : 중앙([eqn: TIMES]10MAG OFF), SLOPE : PULL(나온 상태) 상태로 한다.

⑧ SWP VAR(TIME/DIV) : (주의) 시계 방향(화살표 방향)으로 끝까지 돌려서 고정시켜 사용한다.

⑨ 프로브의 커넥터를 오실로스코프의 CH1 INPUT 단자에 연결한다.

⑩ 프로브 (+)단자(팁 또는 클립)를 오실로스코프의 CAL 0.5V에 GND 클립을 GND에 연결한다. 그러나, 여기서 GND 단자는 연결하지 않아도 된다.

⑪ Power Switch : 전원 스위치를 ON 시킨다.

⑫ [예] : [VOLT/DIV] : 0.5V, [TIME/DIV] : 0.5ms, CH1을 AC-GND-DC를 AC로 옮긴다. 프로브를 [eqn: TIMES 1] 상태에서 이동시킨 후 파형을 관측한다.

학습3	프로브 사용하기

학습목표	1. 프로브 구조를 알아본다. 2. 프로브 보정 방법을 학습한다.

오실로스코프로 관찰하고자하는 신호를 외부에서 인가시킬 때는 프로브를 사용한다. 프로브는 고주파 신호를 정확히 측정하기 위하여 사용한다. 잘못 보정된 프로브를 사용하면 측정 결과가 에러가 생길 수 있으므로 반드시 보정이 필요하다.

○ 프로브에는 [eqn: TIMES]1(직접 연결) 위치와 REF 위치와 [eqn: TIMES]10(감쇠) 위치가 있다. 이 중 [eqn: TIMES]10 위치에서는 입력 신호가 1/10로 감소되므로 측정 단위를 10배로 곱해야 한다.

(1) 프로브의 구성

① 접지용 클립 : 접지용 클립을 회로 상에서 0V(접지)로 간주되는 곳에 연결한다. 일반적으로는 접지용 클립은 연결하지 않아도 신호 측정은 가능하지만 감전 등의 위험이 있으므로 주의한다.

② [eqn: TIMES 1], [eqn: TIMES 10] 절환 스위치 : 일반적으로 [eqn: TIMES 1]에 놓고 사용한다. [eqn: TIMES 10]에 놓으면 입력 신호가 1/10로 감쇄되어 오실로스코프로 들어가므로 측정치를 10배 곱해서 읽어야 한다는 뜻이다.

그림3-4 프로브 구조

(2) 프로브의 보정 방법

① 먼저 프로브의 BNC 콘넥터는 오실로스코프 CH1 Input(X)에 연결하고→Vertical mode에서 CH1 버튼을 누르고→AC-GND-DC 스위치를 DC로하고→프로브의 고리 훅크 팁을 오실로스코프의 CAL 단자에 접속하면→CRT에 0.5[V], 1[kHz] 구형파가 나타난다.

② 이 때 구형파의 모양이 과보정 또는 보정 부족일 때에는 주파수 특성 보정용 TRIMMER를 드라이버로 조정하여 최적의 구형파로 만든다.

(a) 최적         (b) 보정 부족        (c) 과보정

그림3-5 구형파의 보정

예제3  프로브를 [eqn: TIMES 10]에 놓고 측정한 결과 VOLT/DIV가 50mV이었다면?

(해설)

VOLT/DIV을 50mV[eqn: TIMES]10[eqn: =]500mV/DIV로 파형을 읽는다.

예제4    CAL 보정 방법을 설명하라.

(해설)

CAL 0.5V 단자는 교정 전압 단자로서 프로브의 방형파 특성 조정과 수직축 GAIN 교정에 사용한다.

(1) 먼저 프로브의 BNC 콘넥터를 오실로스코프 CH1 Input(X)에 연결하고→Vertical mode에서 CH1 버튼을 누르고→AC-GND-DC 스위치를 DC로하고→프로브의 고리 훅크 팁을 오실로스코프의 CAL 단자 ⑦에 접속하면→CRT에 0.5[V], 1[kHz] 구형파가 나타난다.

(2) (중요) VOLT/DIV 단자의 VARIABLE를 시계 방향으로 끝까지 즉, 딸깍 소리가 날 때까지 돌려주면 대부분 CRT에 0.5[V], 1[kHz] 구형파가 나타난다. 이를 CAL 위치라고 한다.

학 습 과 제 6

1. 아날로그 오실로스코프 모델의 초기화 설정법을 설명하시오.

2. 프로브에는 [eqn: TIMES]1(직접 연결) 위치와 REF 위치와 [eqn: TIMES]10(감쇠) 위치가 있다. 이 중 [eqn: TIMES]10 위치    에서는 입력 신호가 1/10로 감소되므로 측정 단위를 10배로 곱해야 한다.

만약 직류100[Vp-p]를 프로브의 위치 1/10에 위치하고 측정하였다면 오실로스코프에는 몇   칸을 표시하는가?

3. 오실로스코프(아날로그, 디지털)에서 측정용 프로브, 접지 클립의 사용 용도를 설명하시    오.

4. 오실로스코프(아날로그, 디지털)에서 측정용 프로브 보정 방법을 설명하시오.

5. 오실로스코프의 프로브를 [eqn: TIMES 10]에 놓고 측정한 결과 VOLT/DIV가 1[V]이었다면 1칸         Volt/DIV는 얼마인가?