학습과제 8(11월24일)

다음 주어진 과제를 충분히 읽고 습득하시기 바랍니다.

학습과제 마지막 부분의 과제물을 풀이하여 담당교수 E-mail로 전송합니다.

과제물 전송에 의하여 출석인정하며, 과제물 풀이 결과를 채점하여 직무수행능력평가2(기말시험)에 반영합니다.

학습과제물 전송 E-mail: kng8686@hanmail.net

학습과제 수행 중 궁금한 사항은 E-mail, 전화 010*5374*6197로 문의바랍니다.

학습5	디지털 오실로스코프

학습목표	1. 디지털 오실로스코프의 구조를 알아본다. 2. 디지털 오실로스코프의 사용법을 알아본다.

1. 디지털 OSC : Textronix TDS 2012C and TDS 220

Textronix TDS 2012C Digital Storage Oscilloscope의 기본 기능을 알아본다.

그림3-24

Textronix TDS220 디지털 OSC의 기본 기능을 알아본다.

1. 기능 검사(AUTOSET기능)

계기가 제대로 작동하고 있는지 확인하기 위해 본 신속 기능 검사를 수행한다.

그림3-25

① 계기를 켠다.

모든 자체 테스트 장치가 통과되는 확인 과정을 기다린다.

② 오실로스코프 프로브를 1번 채널로 연결한다. 프로브 끝과 레퍼런스 리드선을 PROBE COMP 커넥터에 붙인다.

③ AUTOSET 버튼을 누른다. 수 초안에, 디스플레이에서 구형파를 보게 된다. (대략 1[kHz]에 5V 정도) <2번 채널도 2번과 3번 과정을 반복한다.>

그림3-26	그림3-27

2. 프로브(Probe)의 보상

프로브가 입력 채널과 일치하도록 다음의 조정 절차를 밟는다. 어떤 입력 채널이든지 프로브를 처음 부착할 때마다 다음 과정을 거쳐야 한다.

그림3-28	그림3-29

① 오실로스코프 프로브를 1번 채널에 연결한다. 프로브 끝에 레퍼런스 리드선을 PROBE COMP에 붙인 다음 AUTOSET를 누른다. 프로브 후크팁 (hook-tip)을 사용할 경우, 팁을 프로브에 단단히 삽입하여 제대로 연결되었는지 확인한다.

② 디스플레이 되는 파형의 모양을 검사한다.

③ 필요할 경우, 프로브를 조정한다. <필요하다면 반복한다.>

그림3-30

3. 작동의 기본

프론트 패널(전면부)은 사용하기 쉽고 찾기 쉬운 기능분야로 구분이 되어 있다. 본 장에서는 제어기 및 화면에 디스플레이 되는 정보를 간단히 훑어 볼 수 있다.

그림3-31

4. 디스플레이 영역

파형을 디스플레이하는 것 이외에도, 디스플레이에는 파형 및 계기제어 설정에 관한 여러 가지 세부사항으로 채워져 있다.

그림3-32

1. 아이콘 디스플레이는 획득 모드를 보여준다.

그림3-33

2. 트리거 상태는 적당한 트리거 신호원(trigger source)이 있는지, 혹은 획득이 정지되었는지를 보여 준다.

3. 표시기는 수평 트리거 위치를 보여 준다. 또한 수평 위치 다이얼을 돌려 트리거 위치를 수평으로 조절한다.

4. 트리거 위치 디스플레이는 중심 격자선(center graticule)과 트리거 위치사이의 간격을 (시간상의) 보여준다. 화면 중심은 0과 같다.

5. 표시기는 트리거 레벨을 보여준다.

6. 판독 (Readout)값은 트리거 레벨을 보여준다.

7. 아이콘은 에지 트리거링을 위해 선택된 트리거 경사를 보여준다.

8. 판독값은 트리거링에 사용된 트리거 신호원을 보여준다.

9. 판독값은 윈도우 시간축의 설정을 보여준다.

10. 판독값은 주 시간축 설정을 보여준다.

11. 판독값은 1번 및 2번 채널 수직 눈금 계수를 보여준다.

12. 표시 영역에서 유용한 메시지를 보여준다.

13. 화면상 표시기는 표시된 파형의 접지 기준 포인트를 보여준다.

5. 수직 제어기(Vertical)

CH1 및 CURSOR1 POSITION.  1번 채널 디스플레이 혹은 1번 커서 위치를 수직으로 조정한다.

CH2 및 CURSOR2 POSITION.  2번 채널 디스플레이 혹은 2번 커서 위치를 수직으로 조정한다.

MATH MENU.  파형 math 작동 메뉴를 디스플레이 한다.

CH1 및 CH2 MENU.  채널 입력 메뉴 선택을 디스플레이하고 채널 디스플레이 on/off를 바꾼다.

VOLTS/DIV (CH1 및 CH2).  교정된 배율 계수를 선택한다.

(a) 수직 제어기(Vertical)	(b) 수평 제어기(Horizontal)

그림3-34

6. 수평제어기 (Horizontal)

POSITION.  모든 채널의 수평 위치를 조정한다.

HORIZONTAL MENU.  수평 메뉴를 디스플레이 한다.

SEC/DIV. 주 시간대 및 확대 범위에 대하여 수평 시간/div(배율계수)를 선택한다.

7. 트리거(Trigger)제어기

그림3-35

LEVEL. 본 제어과정은 수평 메뉴 시스템에서 정의된 이중목적을 가진다. 트리거 레벨 제어기로서, 신호가 획득을 유발시키기 위해 통과해야 하는 진폭 레벨을 설정한다.

TRIGGER MENU. 트리거 메뉴를 디스플레이 한다.

SET LEVEL TO 50%. 트리거 레벨은 신호 레벨의 50%까지 설정된다.

FORCE TRIGGER. 적당한 트리거 신호가 없어도 획득을 시작한다.

TRIGGER VIEW. TRIGGER VIEW 버튼이 눌려져 있는 동안에 트리거 파형을 채널 파형 자리에 디스플레이 한다.

8. 제어 버튼

SAVE/RECALL. 설정 및 파형을 위해 저장 및 호출 메뉴를 디스플레이 한다.

MEASURE.  자동 측정 메뉴를 디스플레이 한다.

ACQUIRE.  획득 메뉴를 디스플레이 한다.

DISPLAY.  디스플레이 종류 메뉴를 디스플레이 한다.

CURSOR.  커서 메뉴를 디스플레이 한다. 커서 메뉴가 디스플레이 되는 동안 수직 위치 제어기는 커서 위치를 조정한다. 커서는 커서 메뉴가 없어진 후에도 디스플레이 된 상태를 유지하지만 (끄지 않은 이상) 조정할 수는 없다.

UTILITY.  유틸리티 메뉴를 디스플레이 한다.

AUTOSET.  입력 신호 중에서 사용 가능한 디스플레이를 만들도록 계기제어기를

자동적으로 설정한다.

HARDCOPY.  프린트 작동을 시작한다. Centronics, RS-232 또는 GPIB 포트를 가진 확장 모듈이 필요하다.

RUN/STOP.  파형 획득을 시작하거나 정지한다.

그림3-36

학 습 과 제

1. 프로브(Probe)의 보상방법을 차례대로 설명하여라.

2. 오실로스코프에서 “POSITION”을 제어하는 대상은 무엇인가?

3. 다음의 기능 버튼을 설명하여라.

가. SAVE/RECALL

나. MEASURE

다. ACQUIRE

라. DISPLAY

마. CURSOR

4. 화면에서 파형을 획득하거나 다시 시작하거나 정지시키는 기능을 하는 버튼은 무엇인가?